Аппарат Р0-9Н

Разрешен к применению в медицинской практике

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

№135 от 21 апреля 1992 года

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЛЕГКИХ РО-9Н

паспорт ДВ2.931.001 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия								5

2. Технические характеристики

2.1. Основные принципы работы						5

2.2. Функциональные возможности						5

2.3. Основное технические характеристики					6

3. Комплектность									12

4. Устройство и принцип работы

4.1. Краткое описание пневматической части				17

4.2. Краткое описание электрической схемы				19

4.3. Работа системы вспомогательной ИВЛ					19

5. Указания мер безопасности							23

6. Подготовка к работе

6.1. Проверка комплектности							23

6.2. Первичная дезинфекция							23

6.3. Монтаж аппарата								23

6.4. Подготовка и проверка аппарата перед подключением, к пациенту 25

7. Порядок работы

7.1. Дыхательный контур							30

7.2. Установка параметров управляемой ИВЛ				30

7.3. Вспомогательная ИВЛ							31

7.4. ИВЛ с положительным давлением конца вдоха			31

7.5. Искусственный вздох							32

7.6. Увлажнение и подогрев вдыхаемого газа				32

7.7. Очистка, вдыхаемого газа							32

7.8. ИВЛ вручную									32

7.9. Аспирация									33

7.10. Дополнительный вдох							33

8. Обеззараживание

8.1. Очистка и мойка								33

8.2. Обеззараживание								34

8.3. Обеззараживание аппарате в собранном виде				34

8.4. Меры предосторожности							35

8.5. Санитарная обработка наружных поверхностей			35

9. Техническое обслуживание

9.1. Проверки технического состояния					35

9.2. Проверка правильности шкал дыхательного объема и вентиляций 36

9.3. Правила технического обслуживания					37

10. Возможные неисправности и способы их устранения		37

11. Правила хранения и транспортирования				40

12. Свидетельство о приемке							41

13. Свидетельство о консервации						41

14. Свидетельство об упаковке							41

15. Гарантия изготовителя (поставщика)					42

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с заявками медицинских учреждений данный аппарат РО-9Н поставляется без испарителя наркозного "Анестезист - I" дАО.000.127. Прежде чем пользоваться аппаратом, внимательно изучите настоящий паспорт. Не подключайте аппарат к пациенту, не проверив правильность его работы.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Основное назначение аппарата - обеспечение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) во время ингаляционного наркоза. Он может эффективно применяться также во время интенсивной терапии и реанимации.

1.2. Аппарат рассчитан на использование у взрослых пациентов.

1.3. Аппарат предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35°С, относительной влажностью до 80% при температуре +25°С. В районах с тропическим климатом аппарат должен эксплуатироваться в помещениях с кондиционированием воздуха. Аппарат рассчитан на работу при атмосферном давлении от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.4. Основные преимущества аппарата:

разумное сочетание функциональных возможностей и диапазона установки параметров ИВЛ с основным назначением аппарата;

высокая надежности работы, простота управления и технического обслуживания, большой срок службы;

полная безопасность для пациента и медицинского персонала;

возможность использования любого дыхательного контура, взрывоопасных (при отключенном увлажнителе) и взрывобезопасных анестетиков, отсутствие взаимного влияния режима ИВЛ и состава дыхательной газовой смеси;

отсутствие необходимости подачи в аппарат сжатого воздуха и автоматическое добавление воздуха в случае недостаточной подачи кислорода или закиси азота;

эффективное увлажнение и нагрев вдыхаемого газа с автоматической стабилизацией температуры на заданном уровне;

низкий уровень шума.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные принципы работы:

-питание от электросети;

-пневмомеханическая система управления;

-отделение дыхательного контура от пневматического привода;

- переключение с вдоха на выдох - вследствие подачи заданного объема; переключение с выдоха на вдох - по времени или вследствие дыхательного усилия пациента (во время вспомогательной ИВЛ).

Внешний вид аппарата показан на рис. I.

2.2. Функциональные возможности:

- управляемая ИВЛ с нулевым (пассивный выдох), отрицательным (активный выдох) или положительным давлением в конце выдоха;

-вспомогательная ИВЛ с .автоматической защитой от прекращения вентиляции вследствие, отсутствия дыхательных усилий пациента;

-ИВЛ вручную (в том числе и при прекращении подачи кислорода и закиси азота);

-самостоятельное дыхание пациента через аппарат;

-периодическое раздувание легких ("искусственный вздох") с автоматическим предотвращением постоянного действия повышенного давления конца выдоха;

-возможность вдохнуть дополнительный объем воздуха;

-подогрев, фильтрация и увлажнение дыхательного газа с помощью увлажнителя;

-возможность аспирации содержимого дыхательных путей;

-возможность получения нереверсивного (полуоткрытого) и частично реверсивного (полузакрытого) дыхательного контура.

Кривые давления к объемной скорости (пневмотахограммы) для пассивного и активного выдоха приведены на рис. 2.

2.3. Основные технически характеристики.

2.3.1. Диапазон регулирования минусной вентиляции:

Таблица 1

| Установленное от ношение продолжительностей вдоха и выдоха | Минимальная минутная вентиляция, л/мин., не более | Максимальная минутная вентиляция, л/мин, не менее |
| --- | --- | --- |
|  |  | при установке активного или пассивного выдоха | при установке пассивного выдоха с включением удвоенного объема |
| 1:1,3 | 2 | 30 | 50 |
| 1:2 | 2 | 25 | 45 |
| 1:3 | 2 | 20 | 38 |

2.3.2. Диапазон регулирования дыхательного объема:

минимальный дыхательный объем - не более 0,2 л :

максимальный дыхательный объем, не менее:

-при установке активного или пассивного выдоха				1,2 л

-при установке пассивного выдоха с включением удвоенного объема	2,5 л

2.3.3. Отношение продолжительностей вдоха и выдоха:

1:1,3; 1:2 и 1:3.

2.3.4. Диапазон регулирования разрежения конца выдоха при использовании активного выдоха от 0,1 до 1,5 кПа (от I до 15 см вод.ст.).

Максимальное давление конца вдоха:

-при срабатывании предохранительного клапана 3 кПа (30 см вод.ст)

-при блокировке предохранительного клапана 6 кПа (60 см вод.ст)

2.3.6. Сопротивление дыхательного контура при самостоятельном дыхании, измеренное на постоянном потоке 25 л/мин:

-	не, более 0,15 кПа (1,5 см вод.ст.).

2.3.7. Утечка газа из дыхательного контура при постоянном давлении 3 кПа (30см вод.ст.) - не более 2 д/мин.

2.3.8. Характеристики вспомогательной ИВЛ:

-	диапазон регулирования чувствительности:	 от 0,05 до 0,5 кПа

(от 0,5 до .5 см вод.ст.)

-	длительность ожидания дыхательного усилия пациента:

2, 4, 7, 12 и 20 с.

2.3.9. Характеристики автоматического раздувания легких:

- периодичность:						(8±1,5) мин;

- первое повышение сопротивления выдоху - через 0,5-2 мин;

-	давление конца выдоха (ПДКВ)			от 0,5 до 1 кПа

(от 5 до 10 см вод.ст.).

2.3.10.	Характеристики увлажнителя:

- диапазон установки температуры вдыхаемого газа - от 26 до 36°С;

- длительность выхода на заданную температуру вдыхаемого газа - не более 30 мин;

- емкость увлажнителя 0,7 л

2.3.11.	Максимальное разрежение, создаваемое отсасывателем при давлении кислорода 0,4 МПа (4 кг/см) – не менее 55 кПа

(0,55 кг/см2)

2.3.12.	Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка - не менее 5*105 дых. циклов;

- средняя наработка на отказ - не менее 1,5*10 дых. циклов;

- установленный срок службы до списания - не менее 2-х лет;

- средний срок службы до списания - не менее 4-х лет.

2.3.13. Корректированный уровень звуковой мощности шума, создаваемого аппаратом - не более.64 дБА.

2.3.14. Класс электробезопасности - I тип В по ГОСТ - 12.2.025.7

2.3.15. Характеристики электропитания::

- напряжение однофазной сети переменного тока (220+22)В,

- частота тока								50 Гц

- потребляемая мощность (без увлажнителя) не более 250 ВА.

2.3.16. Габаритные размеры:	 ширина 600±20 мм

высота 1350±20 мм

глубина 1000±20 мм

2.3.17. Масса аппарата без сменных и запасных частей, без  принадлежностей, без заполнения увлажнителя, испарителя и адсорбера - не более 140 кг.

2.4. Технические характеристики наркозного блока приведены в эксплуатационных документах на блок.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ

- клавиша включения увлажнителя

- - цифровой индикатор температуры газовой смеси, вдыхаемой пациентом

- ручка задатчика температуры увлажнителя

- ручка регулировки чувствительности блока вспомогательного дыхания

- клавиши переключения режимов вспомогательного дыхания

- клавиша включения блока вспомогательного дыхания

- световые индикаторы работы блока вспомогательного дыхания

- клавиши переключения длительности ожидания дыхательной попытки

СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ К АППАРАТУ РО-9Н

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫХ

УЗЛОВ АППАРАТА РО-9Н  (рис.  1).

- Блок наркозный

- Испаритель

- Мех  ручной

- Адсорбер

- Ручка регулятора дыхательного объема

- Контрольная лампа "Сеть"

- Кран изменения- отношения продолжительности вдоха и выдоха

- Кнопка блокирующая

- Кран "активный-пассивный выдох" (характер Выдоха)

- Сетевой переключатель (вентиляция: вручную - аппаратом)

- Регулятор разрежения

- Колокол с мехами

- Отстойник

- Блок электроники (управление увлажнителем, БВД)

- Счетчик частоты дыхания и пульса

- Ручка регулятора минутной вентиляция

- Мановакууметр

- Винт для фиксации звеньев кронштейна

- Отсасыватель

- Штуцер подачи кислорода в отсасыватель

- Шланги

- Кронштейн для установки увлажнителя

- Дозиметр

- Рукоятка для передвижения аппарата

- Тумблер включения системы периодического ПДКВ (раздувание

легких)

- Патрубок линии вдоха

- Патрубок линии выдоха

- Впускной патрубок

- Выпускной патрубок

- Тройник пациента

- Штуцер для подачи сжатого кислорода в аппарат

- Штуцер приема кислорода в отсасыватель

- Кронштейн для фиксации дыхательных шлангов

- Датчик температуры

- Увлажнитель

- Предохранительный клапан давления

- Предохранительный клапан разрежения

- Штуцер подачи кислорода в дозиметр

- Переключатель вида дыхательного контура ("СИСТЕМА")

- Штуцер подачи закиси азота в дозиметр

- Патрубок для заливки воды в увлажнитель

- Предохранительный клапан увлажнителя

- Гнездо для подключения датчика температуры

- Гнездо для подключения увлажнителя

- Кнопка экстренной подачи кислорода

- Патрубок выхода газа при полуоткрытом контуре

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят части и документы, перечисленные в таблице 2.

Запасные и сменные части, а также принадлежности приведены на рис. 3 и 4. Поставка сменных частей может быть двух вариантов.

Таблица 2

| Наименование | Чертеж ТУ | Количество на аппарат, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | для внутреннего рынка | для экспорта |
| 1 | Аппарат, содержащий следующие основные блоки и присоединительные элементы: | ДВ2.931.001 ДВ2.931.001-01 | 1 - | - 1 |
| - | респиратор с отсасывателем (комплектуется 2-мя банками емк. 1 л | ДВ2.931.002 | 1 | 1 |
| - | блок наркозный с адсорбером | ДВ2.933.002 тА5,883,006 | 1 | 1 |
| - | увлажнитель | ДВ2.933.004 | 1 | 1 |
| - | кронштейн для крепления шлангов | ДВ6.150.036 | 1 | 1 |
| - | отстойник | РП5.14-00.000 | 1 | 2 |
| - | блок электроники | ДВ2.933.0031 | 1 | 1 |
| - | угольник с внутренним конусом | ДВ8.658.009 | 4 | 4 |
| - | угольник с наружным конусом | ДВ8.658.009-01 | 3 | 3 |
| - - - | трубка резиновая к наркозным аппаратам: размер 4 (длина 1060 мм) размер 3 (длина 520 мм) | ТУ3810559-81 ТУ3810559-81 | 4 3 | 6 3 |
| - | шланг для закиси азота (длиной 5 м) | ДВ6.450.002-04 | 1 | 1 |
| - | штуцер для закиси азота | ДВ6.454.011-01 | - | 2 |
| - | шланг для кислорода (длиной 5 м) | ДВ6.450.002 | 1 | 2 |
| - | штуцер для кислорода | ДВ6.454.011 | 1 | 1 |
|  | шланг, (длиной 0,5 м) для подключения дозиметра к распределительной колодке | ДВ6.450.003 | 1 | 1 |
| 2 | Чехол | ДВ8.840.003 | 1 | 1 |
| 3 | Комплект тары возвратной | ДВ4.170.134 | 1 | 1 |
|  | Сменные части |  |  |  |
| 4 | Кран сопротивления выдоху | ДВ4.460.001 или тA4.460.000 | - | 1 |
| 5 | Клапан дополнительного вдоха | тA4.465.000 | - | 1 |
| 6 | Трубка гофрированная | тА7.018.000 | 1 | 1 |
| 7 | Тройник У-образный | ДВ8.658.010 | - | 1 |
| 8 | Адаптер Т-образный | ДБ6.453.016 | - | 1 |
| 9 | Тройник аспирационный | ДВ5.894.011 или тА5.894.001 | - | 1 |
| 10 | Тройник пациента без клапана | тА6.453.000* | 1 | 1 |
| 11 | Фильтр | Д35.866.007 | - | 1 |
| 12 | Втулка | ДВ8.658.011 | - | 1 |
| * | Коннектор | ДВ8.223.193 (взамен поз. 10) | 1 | 1 |
| 13 | Коннектор прямой №7 №9 №11 №13 | ДВ8.223.102 -01 -02 -03 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 |
| 14 | Волюметр** |  |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |
| 15 | Ремень приводной 15x530x1 | ТУ 17-21-307-79 | 1 | 1 |
| 16 | Респиратор ШВ-1 «Лепесток-5»; замена: противоаэрозольный элемент к респиратору фильтрующему противоаэрозольному «Снежок-К-М» | ГОСТ 12.4.023-76 ТУ84-1013-84 | - | 3 |
| 17 | Мембрана вдоха | тА5.845.000 | 1 | 1 |
| 18 | Мембрана выдоха | тА7.010.004 | 1 | 1 |
| 19 | Клапан | АНД2-2.02.04.05 | 1 | 2 |
| 20 | Лампа ТН-0,2-2 цоколь Е 10/13 | 0Д0.337.020 ТУ | 1 | 2 |
| 21 | Мешок дыхательный латексный тип У1, емкость 3 л | ТУ 106.129-76 | 1 | 1 |
| 22 | Трубка резиновая гофрированная к наркозным аппаратам размер 2 (длиной 310 мм) размер 3 (длиной 520мм) размер 4 (длиной 1060мм) | ТУ 38Л05559-81 ТУ 38Л05559-81 ТУ 38Л05559-81 | - - - | 1 1 1 |
| 23 | Амортизатор | тА8.639.004 | - | 2 |
| 24 | Амортизатор | тА8.639.006 | - | 2 |
| 25 | Прокладка | тА8.684.010-07 | - | - |
| 26 | Вставка плавкая ВПБ6-6В | 0100.481.021 ТУ | 3 | 3 |
| 27 | Вставка плавкая ВПБ6-13В | 0100.481.021 ТУ | - | 1 |
|  | Принадлежности |  |  |  |
| 28 | Мешочек контрольный, тип III, емкость 0,5 л | ТУ-38-10.6129-76 | - | 1 |
| 29 | Воронка (в сборе с трубкой) | тА6.412.000 | - | 1 |
| 30 | Смазка ЦИАТИМ-202 замена: ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 11110-75 ГОСТ 6267-74 | - | 0,2 кг |
| 31 | Розетка РШ-ц-20-01-10/220 | ТУ 16-434-041-84 | 1 | 1 |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |  |
| 32 | Паспорт | ДВ2.931.001 ПС | 1 | 1 |
| 33 | Паспорт на «Испаритель наркотиков универсальный «Анестезист-1» | дА0.000.127 ПС | - | 1 |

Примечания: При транспортировке в пределах города-изготовителя допускается по согласованию с потребителем аппарат в деревянную тару не упаковывать. В этом случае залоговая стоимость возвратной тары не взимается.

Волюметр А-Н (45084) с нагревательным устройством (44901) (производство ФРГ) поставляется по отдельному заказу.

Рис. 3. Сменные части

1. Тройник У-образный; 2. Адаптер Т-образный; 3. Переходник аспирационный; 4. Коннектор прямой для переходника; 5. Трубка гофрированная; 6. Коннекторы прямые; 7. Втулка соединительная; 8. Клапан дополнительного вдоха; 9. Кран сопротивления выдоху; 10. Отстойник; 11. Фильтр.

Рис.4 . Принадлежности и запасные части.

I.Ремень приводной.

2.Предохранители.

3.Мембрана вдоха.

4,Мембрана клапана выдоха.

5.Клапан.

6.Лампа.

7.Мешок дыхательный латексный.

тип У1 ёмкость 3 л.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Краткое описание пневматической части аппарата - см. схему на рис. 5.

В зависимости от положения золотника 9 с пространством под колоколом. 7.1 соединяется нагнетающая или всасывающая сторона воздуходувки 6.1, приводимой электродвигателем 6.2. В первом случае - во время вдоха- воздух проходит под колокол через кран минутной вентиляции 3.1,а во втором - во время выдоха - через одну из трех секций 3.3 регулятора в зависимости от положения крана переключателя 3.2 отношения продолжительностей вдоха и выдоха. Вследствие подачи или отсасывания газа установленные в колоколе маха 7.2. и 7.3 сживаются или растягиваются, соответственно вертикально движется соединенный с их верхней крышкой шток 18 и поворачивается рычаг 15, один конец которого шарнирно связан со штоком, а другой- с золотником 9.

Сжатие мехов сменяется их растяжением, когда рычаг 15 достигает упора 16 и, поворачиваясь вокруг него, переводит золотник в положение выдоха. Во время последнего меха растягиваются до тех пор, пока рычаг достигает упора подвижного 17 и, поворачиваясь вокруг него, снова переводит золотник в положение вдоха. Поэтому дыхательный объем определяется расстоянием между упорами 16 и 17, перемещение упора 17 происходит при установке оператором дыхательного объема.

Когда меха сжимаются, то из меха вдоха 7.2 газ поступает через клапан вдоха 8.1 в переключатель .8.2, клапан обратный 8.7, увлажнитель 2, отстойник 14 и через шланги дыхательные 23 в тройник пациента, а линия выдоха перекрыта клапаном выдоха 8.3, на который через переключатель 8.2 действует давление, поступающее с делителя 19.

С описанной сейчас системой вдоха соединены:

-мановакууметр 20;

-датчик попытки 21,системы вспомогательной вентиляции;

-клапан ограничения давления 4.1.

При необходимости в эту линию может быть установлен клапан дополнительного вдоха поз. 8 (стр.18).

Одновременно с подачей газа пациенту из меха вдоха 7.2 газ из выдоха 7.3 через правую секцию переключателя режима выдоха 8.4 и клапан 8.5 в зависимости от положения крана переключателя контуров 5.1 выходит наружу или в наркозный блок 1. Поэтому положение этого переключателя определяет тип дыхательного контура - соответственно нереверсивный или частично реверсивный.

После переключения золотника 9 в положение выдоха давление в клапане выдоха 8.3 сменяется разрежением, и этот клапан открывает линию выдоха. Под действием созданного в легких во время вдоха давленая газ из них вытекает через шланги 23, отстойник 14, клапан ограничения разрежения 4.2 и клапан обратный 8.5 наружу или в наркозный блок - в зависимости от избранного типа дыхательного контура и соответствующего ему положения крана переключения контуров 5,1.

В это время растягиваются, и мех 7.2 засасывает новую порцию газовой смеси через клапан 8.1 из наркозного блока 1, точнее из его мешка 1.6. Растягивается и мех 7.3; газ в него поступает в первую часть выдоха из легких, чем снижается сопротивление линии выдоха; а после того, как давление в легких снизится до атмосферного - из блока наркозного 1 или окружающего пространства – опять же в зависимости от избранного типа дыхательного контура и соответствующего ему положения переключателя 5.1.

Тем самым в конце выдоха в легких создается разрежение, величина которого определяется регулируемым оператором - дросселем 8.6. Максимальное разрежение ограничивается предохранительным клапаном 4.2.

Если активный выдох не нужен, то оператор переводит переключатель 8.4 в среднее (по схеме) положение. Теперь мех выдоха соединен с окружающим воздухом и не оказывает влияния на дыхательный цикл. Для значительного увеличения дыхательного объема оператор переводит переключатель 8.4 в левое положение, при котором меха 7.2 и 7.3 работают параллельно; в этом случае, конечно, выдох может быть только пассивным.

В случае выключения автоматического раздувания легких кулачек 4.5, вращаемый двигателем 4.6 через рычаг, периодически нагружает клапан 4.3 усилием пружины 4.4.

Для обеспечения самостоятельного дыхания пациента через дыхательный контур аппарата оператор переводит сдвоенный переключатель 8.2 в положение "вручную". Пациент теперь может вдохнуть газ из мешка наркозного блока через линию вдоха, а выдохнуть в окружающее пространство или в этот же мешок через линию вдоха. Правильное распределение потоков газа в этих линиях осуществляется клапанами 8.7 и 8.3.

Такое же самое включение линий аппарата позволяет проводить ИВЛ вручную путем сжатия мешка 1.6 или, в отсутствие подачи кислорода, меха 11, который с этой целью включают вместо мешка. Во время ИВЛ вручную линия вдоха перекрывается клапаном выдоха 8.3, в который теперь управляющий сигнал поступает не с делителя 19, а из линии вдоха дыхательного контура.

В любом режиме работы аппарата состав подаваемой пациенту газовой смеси задается наркозным блоком 1 с помощью вентилей дозиметра 1.3 для кислорода и закиси азота и испарителя 1.1. В отличие от обычных аппаратов ингаляционного наркоза в наркозном блоке предусмотрен впускной клапан 1.12 с фильтром 1.5, через которые в аппарат во время выдоха поступает воздух, если подача газов через дозиметр недостаточна или прекратилась. Адсорбер 1.4 во время использования частично реверсивного дыхательного контура очищает выдыхаемый газ от углекислоты.

Подаваемый в аппарат сжатый кислород наряду с дозиметром 1.3 поступает и отсасыватель 10, дроссель которого позволяет регулировать разряжение.

Увлажнитель аппарата включен в разрез шланга вдоха. Нагрев и увлажнение вдыхаемого газа достигается его течением над поверхностью воды, температура которой определяется расположением в воде нагревательным элементом. Заданная температура газа устанавливается на блоке электроники управления увлажнителя, измеряется датчиком, расположенном в тройнике на конце шланга вдоха и автоматически стабилизируется на заданном значении. Увлажнитель защищен от повышения температуры вдыхаемого газа выше 41°С снабжен сигнализацией о необходимости долить воду.

Относительная влажность вдыхаемого газа при работе увлажнителя близка к 100%, а влагосодержание зависит от установленной температуры.

4.2. Краткое описание электрической схемы - см. рис. 1 прил. 2. Сетевое напряжение через колодку ХЗ и предохранителя F1 и F2 через выключатели S2 и S3, механически совмещенные с ручкой управления переключателем 4.4 (пневматическая схема), поступает на обмотки электродвигателя M1, воздуходувки и электродвигателя М2 счетчика часов работы, и также на розетки Х5, Х6, предназначенные для включения дополнительных, приборов, например, нагревателя волюметра. Наличие сетевого напряжения показывается свечением лампы Н2. После включения тумблера S4 сетевое напряжение поступает на обмотки электродвигателя М3 системы автоматического раздувания легких и сигнальную лампу H1. Выключатель S1 включен параллельно контактам S4 для обеспечения выключения двигателя МЗ в момент готовности системы к следующему включению.

4.3. Работа системы вспомогательной ИВЛ - см. рис. 2, прил .2. После ее включения в конце выдоха срабатывает датчик 2, установленный на рычаге 23 (см. пневматическую схему, рис. 5) запускает по входу А компаратор 7, выходной сигнал которого через ключ 9 замыкает цепь питания электромагнита 10, сердечник которого останавливает золотник 2.1 (рис. 5) в положении, предшествующем началу вдоха. Одновременно запускается генератор 4 пилообразного напряжения, величина которого на компараторе 5 сравнивается, с напряжением, вырабатываемым датчиком 3 времени ожидания дыхательного усилия пациента.

Если прежде чем эти сигналы сравняются, пациент сделает попытку вдохнуть, то созданное разрежение в дыхательном контуре создает сигнал, который по входу Б выключает компаратор 7, электромагнит 10 обесточивается, и золотник переключается в положение вдоха. Аппарат выполняет один дыхательный цикл, после чего выше описанная последовательность повторяется. В случае отсутствия в установленный промежуток времени дыхательного усилия пациента сигнал, появляющийся на выходе компаратора 5, который также воздействует на компаратор 7, вызывая переключение аппарата на вдох вследствие истечения установленного промежутка времени, о чем свидетельствует свечение сигнальной лампы 6.

Второй режим работы данной системы отличается тем, что после срабатывания реле времени описанным выше образом триггер 8 устанавливается в положение, препятствующее прохождению сигнала датчика 2 на вход А компаратора 7. Поэтому уже первое срабатывание реле времени вызывает прекращение действия системы, т.е. переход на управляемую ИВЛ. Для повторения второго режима работы нажатием кнопки "ПОВТОР" переводят триггер 8 в исходное положение.

4.4. Подробное описание работы наркозного блока и других самостоятельные частей аппарата приведено в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

Схема пневматическая принципиальная

Аппарат искусственной вентиляции легких РО-9Н

Рис.5

1. Блок наркозный

1.1. – испаритель

1.2. – клапан предохранительный

1.3. – дозиметр

1.4. – адсорбер

1.5. – фильтр

1.6. – мешок

1.7. – шланг

1.8. – шланг N2O

1.9. – шланг О2

1.10. – штуцер О2

1.11. – штуцер N2O

1.12. – клапан впускной

2. Увлажнитель

3. Блок регулировки вентиляции

3.1. – кран минутной вентиляции

3.2. – кран отношения Твд/Твыд

3.3. – регулятор

4. Блок предохранительных клапанов

4.1. – клапан ограничения давления

4.2. – клапан ограничения разрежения

4.3. – клапан

4.4. – пружина

4.5. – кулачек

4.6. – электродвигатель

5. Блок распределительный

5.1. кран переключения контуров

6. Воздуходувка

6.1. – воздуходувка

6.2. – электродвигатель

7. Меха

7.1. – колокол

7.2. – мех вдоха

7.3. – мех выдоха

8. Блок рабочий

8.1. – клапан вдоха

8.2. – сдвоенный переключатель

8.3. – клапан выдоха

8.4. – переключатель режима выдоха

8.5. – клапан обратный

8.6. – регулятор разрежения

8.7. – клапан обратный

9. Золотник

10. Отсасыватель

11. Мех

12. Колодка распределительная

13. Тройник пациента

14. Отстойник

15. Рычаг

16. Упор неподвижный

17. Упор подвижный

18. Шток

19. Делитель

20. Мановакууметр

21. Датчик попытки

22. Фильтр

23. Шланг дыхательный

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Включение аппарата без тщательного ознакомления с настоящим паспортом и описаниями комплектующих аппарат изделий не допускается.

5.2. Не допускается эксплуатация аппарата без его подключения к защитному заземлению. Для удобства это заземление осуществляется через вилку сетевого шнура, имеющего заземляющий контакт. Замена этой вилки на вилку без заземляющего контакта является недопустимым, нарушением правил эксплуатации аппарата.

5.3. Запрещается проводить любые ремонтные и регулировочные работы или техническое обслуживание аппарата без его отключения от пациента и от электросети.

5.4. Не допускается применение самодельных предохранителей.

5.5. К установленным на задней стенке аппарата розеткам запрещается присоединять электрические устройства иные, чем для которых эти розетки предназначены.

5.6. Давление подводимых к аппарату сжатых газов не должно превышать 0,5 МПа (5 кг/см).

5.7. Необходимо строго соблюдать правила безопасной эксплуатации наркозного блока, изложенные в его эксплуатационной документации.

5.8. На частях аппарата, соприкасающихся со сжатым кислородом, не должно быть даже минимального количества смазочных масел и других подобных материалов.

5.9. Непосредственно перед каждым подключением аппарата к пациенту после дезинфекции (стерилизации) и каких-либо ремонтных работ необходимо, проводить проверку технического состояния аппарата согласно п. 9 настоящего паспорта.

5.10. Не допускается соединение частей аппарата иным способом, чем это описано в настоящем паспорте, подключение к аппарату каких-либо других приборов, аппаратов и инструментов, отключение предусмотренных на аппарате защитных устройств и проведение ремонтных работ лицами, не имеющими на это права.

5.11. Не допускается заливка в увлажнитель не дистиллированной воды и включение увлажнителя без его заполнения водой до необходимого уровня.

5.12. При использовании взрывоопасных анестетиков необходимо соблюдать особую осторожность:

- помещение операционной должно соответствовать требованиям РТМ 42-2-4-80. "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии". 1981 г.;

- аппарат должен быть надежно заземлен;

- шланги и все элементы дыхательного контура должны быть только из комплекта аппарата;

- одежда персонала должна быть из антистатических материалов;

- увлажнитель аппарата должен быть отключен;

- соединение шлангов с отстойниками необходимо выполнить так, чтобы они надежно соединялись с. электропроводящей шиной на патрубке отстойника.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Проверка комплектности.

После получения аппарата проверьте, соответствие указанному в разделе 3 перечню его узлов, деталей к эксплуатационной документации, ориентируясь по рис. 3 и 4.

6.2. Первичная дезинфекция.

Дыхательные шланги, резиновые мешки и мех для вентиляции вручную тщательно промойте снаружи и внутри, затем проведите дезинфекцию (см. ниже, п. 8) этих деталей, а также всех объемных частей дыхательного контура, включая увлажнитель и наркозный.

6.3. Монтаж аппарата.

6.3.1. Снимите нижний передний кожух на корпусе аппарата. Удалите две гайки, притягивающие на время транспортировки плиту воздуходувки и ее электродвигателя к основанию аппарата (см. рис. 8). Эти гайки устанавливайте только при необходимости транспортировать аппарат. Установите передний кожух на место.

Невыполнение этих операций вызывает повышенный шум и вибрацию аппарата, а также может нарушить нормальную работу воздуходувки.

6.3.2. Установите и закрепите кронштейн для фиксации дыхательных шлангов.

6.3.3. Установите столик наркозного блока с прикрепленными к нему испарителем и дозиметром в отверстие неподвижного кронштейна (см. рис.9). В обращенные вверх отверстия на столике наркозного блока вставьте адсорбер и предохранительный клапан.

6.3.4. К патрубкам, выходящим снизу столика наркозного блока, присоедините фильтр и, через гофрированный шланг - дыхательный мешок. Последний повесьте на имеющийся сбоку столика крючок.

6.3.5. Патрубки на верхней поверхности адсорбера соедините короткими гофрированными шлангами с расположенными над адсорбером на боковой стенке аппарата патрубками. (В отличие от аппаратов 'ингаляционного наркоза клапаны на адсорбер не устанавливать!).

6.3.6. На имеющиеся на правой боковой стенке аппарата отсасывателе установите, поджимая его нижней гайкой, основной сосуд отсасывателя, а левее - его резервный сосуд (рис. 10).

6.3.7. Трубку для подачи кислорода 3 (рис. 10) соединить длинным шлангом со штуцером 20 (рис. 1) на левой боковой стенке наркозного блока.

6.3.8. Монтаж линий пневмопитания.

Шланг для подачи кислорода подключите к штуцеру на колодке, расположенной на задней стенке наркозного блока, коротким шлангом соедините, штуцер выхода к дозиметру на этой колодке с кислородным входом дозиметра. Шланг для подачи закиси азота присоедините непосредственно с соответствующим штуцером дозиметра.

6.3.9. Монтаж дыхательных шлангов.

Патрубок вдоха (с голубым кольцом) соедините с входом увлажнителя, выходной патрубок последнего двумя шлангами, в разрез которых вставлен сборник конденсата, соедините с тройником пациента. Непосредственно перед тройником пациента в шланг вдоха установите переходник и датчик температуры увлажнителя.

К патрубку выдоха (с желтым кольцом) присоедините шланг выдоха, между двумя половинами которого также вставьте сборник конденсата. Конец шланга выдоха соедините с тройником пациента.

Зафиксируйте шланги и провод датчика температуры на кронштейне.

6.3.10. Залейте воду в водяную рубашку испарителя.

6.4. Подготовка и проверка аппарата непосредственно перед подключением к пациенту.

6.4.1. Залейте до верхней отметки дистиллированную воду в увлажнитель через патрубок. Поз. 41 рис. 1.

6.4.2. Включите вилку сетевого шнура аппарата в соответствующую розетку, убедившись в наличии в ней заземляющего контакта и напряжения 220 В.

6.4.3. Подключите шланги высокого давления к источникам подачи кислорода и закиси азота. Обратите внимание, что для нормальной работы наркозного блока давление этих газов может лежать в пределах 0,5-4 кг/см2, однако надлежащая работа отсасывателя возможна при давлении кислорода на входе в аппарат не менее 3,5 кг/см2.

6.4.4. Залейте эфир или фторотан в испаритель до верхней отметки смотрового стекла. Закройте заливное отверстие.

6.4.5. В случае проведения наркоза по реверсивному (полузакрытому) дыхательному контуру наполните адсорбер поглотителе. Удостоверьтесь в том, что кран на крышке адсорбера находится в рабочем положении.

6.4.6. Для проведения наркоза по нереверсивному (полуоткрытому) дыхательному контуру снимите адсорбер со столика наркозного блока. Освободившийся патрубок должен быть соединен коротким резиновым шлангом с входным патрубком на боковой стенке аппарата. Второе отверстие - выходное - должно оставаться открытым. Чтобы не загрязнять воздух помещения, рекомендуется одеть на патрубок (поз. 47 рис. 1)шланг подходящей длины; свободный конец этого шланга расположить вблизи канала вытяжной вентиляции или вывести его наружу.

ВНИМАНИЕ: шланг должен иметь низкое сопротивление дыханию!

6.4.7. Установите предохранительный клапан (поз. 36 рис. 1) в положение "10", предохранительный клапан дыхательного контура аппарата в положения "300".

6.4.8. Подберите и присоедините к тройнику подходящие присоединительные элементы и контрольный резиновый мешочек из комплекта поставки аппарата.

6.4.9. Включите аппарат в работу ручной, расположенной на передней панели. Обратите внимание на свечение сигнальной лампы "сеть".

6.4.10. Установите пассивный выдох, объем 0,4 л, отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2 и вентиляцию по соответствующей шкале 10 л/мин.

6.4.11. Установите по ротаметрам дозиметра суммарную подачу кислорода и закиси азота 4 л/мин (реверсивный дыхательный контур) или 12 л/мин (нереверсивный дыхательный контур),

6.4.12. Убедитесь в нормальной работе аппарата, признаками которой является:

-ритмичное раздувание контрольного резинового мешочка;

-колебания давления по показаниям мановакуукметра;

-показания волюметра в пределах 0-1000 мл за один цикл;

-постепенное наполнение, дыхательного мешка наркозного блока и различимое на слух срабатывание предохранительного клапана наркозного блока во время выдоха для выпуска излишнего газа из дыхательного контура.

6.4.13. В тех же условиях снимите контрольный резиновый мешочек и закройте пальцем выходное отверстие тройника. Убедитесь, что теперь в конце вдоха срабатывает предохранительный клапан дыхательного контура аппарата и этот момент показания мановакууметра

Рис. 8

Рис.9. Монтаж наркозного блока

1-мех;  2-столик наркозного блока; 3-крючок для дыхательного мешка; 4-испаритель; 5-дозиметр; 6-патрубок адсорбера; 7-угольники; 8-трубки гофрированные; 9-пзтрубок аппарата; 10-адсорбер; 11-патрубок наркозного блока; 12-кронштейн; 13-шланг для кислорода; 14-шланг (к дозиметру); 15-трубка гофрированная; 16-втулка соединительная; 17-гнездо коническое; 18-мешок дыхательный латексный; 19-фильтр; 20-гайка для крепления меха; 21-патрубок; 22-гнездо коническое для патрубка адсорбера; 23-предохранительный клапан дыхательного контура.

Рис.10 . Отсасыватель.

1-запасная банка; 2-трубка глушителя; 3-трубка для подачи кислорода; 4-кран регулятора; 5-трубка к катетеру; 6-рабочая балка

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Данный раздел не является руководством по проведению ИВЛ и содержит только указание по настройке аппарата на выбранный Вами режим работы.

7.1. Дыхательный контур.

Вид дыхательного контура - реверсивный (полузакрытый) или нереверсивный (полуоткрытый) определяется положением переключателя, расположенного на левой боковой стенке. В первом случае суммарная подача газов через дозиметр должна составить небольшую величину 2-6 л/мин, во втором случае она должна на 20% превышать установленную на аппарате минутную вентиляцию,

Предохранительный клапан наркозного блока должен быть установлен на минимальное давление (~1 см вод.ст.). Признают правильность установки подачи газов через дозиметр и предохранительного клапана после присоединения пациента или контрольного резинового мешочка является наполненное, но не раздутое состояние дыхательного мешка и наркозного блока и выпуск небольшого количества газа из мешка через данный предохранительный клапан во время каждого выдоха. В случае недостаточной подачи газов во время вдоха дыхательный мешок полностью опустошается, и аппарат подсасывает некоторое количество атмосферного воздуха, разбавляя им газопаровую смесь. Избыточная подача газов проявляется чрезмерным "раздуванием" дыхательного мешка.

7.2. Установка параметров управляемой ИВЛ.

Выработанные Вами параметры ИВЛ установите рукоятками, находящимися на панели управления аппарата. Обратите внимание, что каждому значению отношения продолжительностей вдоха и выдоха соответствует помеченная тем же цветом своя шкала минутной вентиляции.

Частота дыхания на данном аппарате непосредственно не регулируется и зависит от установленных значений минутной вентиляции и объема. Проверить полученное значение частоты можно счетчиком частоты дыхания и пульса, запуская его на 6 полных дыхательных циклов и ведя отсчет по синей шкале.

Получающееся давление в дыхательном контуре в конце вдоха зависит от установленных параметров ИВЛ и от характеристик органов дыхания пациента. Измеряйте давление мановакуумметром. Малые колебания давления (не более 2-3 см вод.ст.) - следствие отсоединения пациента, большой не герметичности дыхательного контура или введение трахеальной трубки не в трахею, а в пищевод.

В случае необходимости снизить давление можно, включив активный выдох и установить разрежение конца выдоха специальной ручкой, ориентируясь на показание мановакуумметра.

Для получения дыхательного объема выше 1,2 л следует, нажав

предохранительную кнопку, установить «удвоенный объем». В этом случае устанавливается пассивный выдох, а дыхательный объем и минутная вентиляция увеличиваются по отношению к указанным на шкалах значениям в два раза.

Из-за возможного недостаточного герметичного присоединения аппарата к пациенту и больших индивидуальных колебаний характеристик органов дыхания пациентов, установленные параметры ИВЛ могут отличаться от действительных. Для их проверки используйте волюметр. Выключив его нажатием правой кнопки, установите стрелку на нулевую отметку левой кнопкой. Включите волюметр во время вдоха, нажав кольцо, расположенное под правой кнопкой. Величина дыхательного объема измеряется непосредственно - лучше за 5 или за 10 последовательных циклов. Минутную вентиляцию определяйте, включив волюметр на 30 или на 60 с. Более точно вычисление минутной вентиляции определяется перемножением дыхательного объема на измеренную сметчиком (см. выше) частоту вентиляции.

7.3. Вспомогательная ИВЛ.

Этот режим используется при наличии у пациента неадекватного самостоятельного дыхания. Следует установить дыхательный объем (так же, как и во время управляемой ИВЛ); регуляторы минутной вентиляции и отношение продолжительностей вдоха и выдоха в данном случае, конечно, теряют свое прямое значение и определяют только скорость подачи газа в легкие пациента к длительности наполнения мехов, т.е. подготовка аппарата к следующему дыхательному циклу.

При наличии у пациента устойчивых попыток самостоятельного дыхания включите первый режим вспомогательной ИВЛ и ручкой, расположенной на панели блока вспомогательного дыхания настройте чувствительность таким образом, чтобы переключение аппарата на вдох происходило вследствие создания пациентом в дыхательном контуре небольшого (~1 см вод.ст.) разрешения. Обратите внимание на то, чтобы переключение на вдох не происходило бы без дыхательного усилия пациента.

Длительность ожидания дыхательного усилия установите так, чтобы пациент успел сделать попытку, вдохнуть до срабатывания реле времени, о котором свидетельствует кратковременное свечение сигнальной лампы.

Для получения максимальной чувствительности аппарата регулятор разрежения на передней панели аппарата следует повернуть до упора по часовой стрелке (переключатель вида выдоха во время вспомогательной ИВЛ должен находиться в положении "ПАССИВН").

Особенность второго режима вспомогательной ИВЛ является только однократное ожидание попытки пациента и вспомогательное переключение на управляемую ИВЛ после первого же срабатывания реле времени. Поэтому этот режим рекомендуется использовать, если можно ожидать прекращения или нерегулярности дыхательных усилий пациента и отсутствии возможности постоянного присутствия около аппарата медицинского персонала.

Вспомогательная вентиляция может проводиться при включении дыхательного контура любого типа.

7.4. ИВЛ с положительным давлением конца выдоха (ПДКВ).

Этот режим преимущественно используется во время управляемой ИВЛ. Для его осуществления включите в линию выдоха (в месте входа гофрированного шланга выдоха в аппарат) вместо угольника специальное устройство из комплекта аппарата и, медленно поворачивая его головку, установите величину ПДКВ по показаниям мановакуумметра.

Активный выдох в этом случае, конечно, не включается; дыхательный контур - любой.

7.5. "Искусственный вздох".

Эта разновидность управляемой ИВЛ сводится к периодическому (1 раз в 8 мин) созданию в линии выдоха такого высокого сопротивления в течение 15-20 с, которое вызывает ПДКВ величиной около 5 см вод.ст. и соответствующее возрастание давления конца вдоха и среднего давления дыхательного цикла, что и обеспечивает эффект кратковременного "раздувания" легких.

В случае необходимости получить тот же эффект в требуемый, момент раздувания легких достигается включением "удвоенного" объема вручную.

7.6. Увлажнение и подогрев вдыхаемого газа.

В установленном на левой стенке аппарата увлажнителе вдыхаемый газ нагревается до требуемой температуры и увлажняется, проходя над поверхностью нагретой воды. Датчик температуры, размещенный около тройника пациента, и система терморегулирования обеспечивают автоматическое поддержание температуры вдыхаемого газа на заданном оператором уровне (в пределах 26-36°С).

Температура вдыхаемого газа в этой точке показывается, на цифровом табло, которое находится на панели управления увлажнителем. Там же расположена сигнальная лампа, включение которой свидетельствует о необходимости долива воды в увлажнитель, а также включается звуковая сигнализация.

После включения увлажнителя или изменения режима ИВЛ заданная температура достигается через 30 мин. Поскольку между местом нагрева вдыхаемого газа и тройником пациента находится часть шланга вдоха, в нем происходит некоторое снижение температуры газа и, вследствие этого, интенсивное выделение конденсата. Влага конденсируется и в шланге выдоха. Поэтому дыхательные шланги необходимо располагать так, чтобы конденсирующаяся в них вода не могла попадать в дыхательные пути пациента. Следует следить, чтобы в изгибах шлангов не могла скапливаться влага и своевременно опорожнять сборники конденсата.

7.7. Очистка вдыхаемого газа.

Подсасываемый в аппарат воздух проходит через фильтр, установленный на наркозном блоке, очищаясь от пыли и бактерий. Практически полная очистка дыхательного газа достигается при установке в шлангах вдоха и выдоха бактериальных фильтров. Скорость загрязнения фильтров зависит от ряда причин. Поэтому фильтры следует заменять по мере их загрязнения. Вентиляция без очистки вдыхаемого газа не рекомендуется.

7.8. ИВЛ вручную.

ИВЛ вручную возможна как с помощью дыхательного мешка наркозного блока, так и расположенным за этим блоком мехом. Эта процедура рассматривается как аварийное средство при неисправности аппарата, но может применяться и специально, например для синхронизации раздувания легких с работой хирурга.

ИВЛ вручную не требует переключения дыхательных шлангов и присоединительных элементов. Сохраняется контроль режима ИВЛ волюметром и мановакуумметром, нагрев и увлажнение вдыхаемого газа, вид дыхательного контура.

Для перехода на ИВЛ мешком необходимо перевести расположенный на передней панели переключатель режима работы в положение "ВЕНТИЛЯЦИЯ ВРУЧНУЮ" (эта операция выключает аппарат из сети) и установить предохранительный клапан наркозного блока в положение "300". Для удобства проведения ИВЛ мешком последний подключается к наркозному блоку длинным гофрированным шлангом. В этом случае, как и во время ИВЛ аппаратом, подача газа из дозиметра должна быть достаточной для его раздувания во время выдоха. Подсос окружающего воздуха при ИВЛ вручную не происходит.

ИВЛ мехом является крайней мерой безопасности и может применяться тогда, когда нарушение работы аппарата сопровождается также и нарушением подачи сжатых газов. Мех для ИВЛ вручную включается в дыхательный контур вместо мешка. Предохранительный клапан наркозного блока должен быть закрыт, как и при ИВЛ мехом. Сохраняются и другие, упомянутые выше особенности вентиляции вручную.

Однако в отсутствии подача газов из дозиметра или при недостаточности такой подачи при растягивании мехов в дыхательный контур поступает окружающий воздух.

7.9. Аспирация.

Достаточно высокое разрешение, создаваемое встроенным отсасывателем, позволяет эффективно очищать дыхательные пути пациента. Степень создаваемого разрешения можно регулировать находящимся на отсасывателе регулятором. Наибольшее разрежение создается, когда давление кислорода на входе в аппарат составляет 0,4 МПа (4 кгс/см2). По окончанию аспирации регулятором разрежения прерывается подача в отсасыватель кислорода.

Попадание жидкости внутрь отсасывателя может привести к его поломке. Поэтому следите, чтобы рабочий сосуд отсасывателя никогда не заполнялся более чем на 3/4 своего объема.

7.10. Дополнительный вдох.

Для облегчения синхронизации пациента с режимом работы аппарата при использовании управляемой ИВЛ включите в линии вдоха вместо угольника клапан дополнительного вдоха и откройте отверстие на торце этого клапана. Теперь пациент в любой момент времени может вдохнуть некоторый объем окружающего воздуха. Открытые отверстия, естественно, препятствует применению активного выдоха, создают возможность разбавления воздухом газонаркотической смеси и снижают чувствительность системы вспомогательной ИВЛ. Поэтому в перечисленных случаях пользоваться клапаном дополнительного вдоха следует с большой осторожностью.

8. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ.

8.1. Очистка и мойка.

Первой обязательной процедурой обеззараживания является очистка  мойка. Они выполняются в аппаратах после их использования или ремонта.

Очистке и мойке подлежат все съемные части дыхательного контура - дыхательные шланги, мешки, адсорбер, сборники конденсата, присоединительные элементы и т.п. за исключением волюметра. Последовательность работы:

- предварительная промывка под струей теплой вода - а возможно смелее короткие сроки после использования аппарата;

- замачивание с полным погружением обрабатываемых деталей в моющий раствор с температурой 50ºС на 15 мин; состав моющего раствора: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства;

- мойка деталей в том же растворе ватно-марлевыми тампонами с обработкой внутренних полостей;

- прополаскивание в проточной воде в течение 5 мин, затем ополаскивание дистиллированной водой;

- сушка под стерильной простыней.

8.2. Обеззараживание.

Все детали из резины и пластмассы обрабатывают погружением в один из следующих растворов:

3% раствор перекиси водорода на 60 мин, или

1% раствор хлорамина на 30 мин.

Металлические детали обрабатывают так же или кипячением в течение 15 мин.

При предполагаемом инфицировании аппарата бактериями туберкулеза применяют те же средства, но время обеззараживания раствором перекиси водорода увеличивают до трех часов или используют 5% раствор хлорамина в течение двух часов. После использования аппарата у пациента с диагнозом столбняк или газовая гангрена используется 6% раствор перекиси водорода в течение 6 часов.

После обеззараживания отмывают в двух порциях стерильной воды затем сушат и хранят в асептических условиях.

8.3. Обеззараживание аппарата в собранном виде.

Для обеззараживания аппарата в собранной виде аэрозолем формальдегида подготавливают аппарат, включая увлажнитель (без воды) и наркозный блок как для работы по реверсивному (полузакрытому), контуру. Мех, предназначенный для ИВЛ вручную, через гофрированный шланг присоединяют к наркозному блоку вместо дыхательного мешка, а последний герметично подключают к выходному отверстию тройника пациента.

Съемные детали дыхательного контура предварительно должны быть подвергнуты очистке и мойке, по п. 7.6.2.

С помесью пульверизатора в отверстия вдоха и выдоха примерно в равных долях вводят 2,25 г раствора, состоящего из 40% раствора парафольмардегида (по массе) в этиловом спирте.

На аппарате устанавливают управляемую ИВЛ, активный выдох, минимальное разрежение, дыхательный объем 0,6 л, минутную вентиляцию 20 л/мин и отношение Ti/Те= 1:2. Устанавливают такую минимальную подачу газа через дозиметр, при которой дыхательный мешок и мех для ИВЛ вручную вентилируются без полного опустошения и без переполнения и включают аппарат на 90 мин.

После этого таким же способом в дыхательный контур аппарата вводят небольшими порциями каждые 30 мин 23% раствор аммиака в воде (20мл) при работе аппарата в том же режиме в течение 3 ч. Затем аппарат переключают на работу с тем же режимом по нереверсивному (полуоткрытому) дыхательному контуру без подачи газа через дозиметр на 7 часов. Во время этой продувки к наркозному блоку должен быть обязательно присоединен фильтр из комплекта поставки аппарата.

После 3-4 циклов обеззараживания формальдегидом проводят нейтрализацию в течение трех часов работы аппарата, собранного и включенного так же, как и для обеззараживания, но с заливкой в дыхательный контур 20-30 мл 23% раствора аммиака. После нейтрализации для удаления следов аммиака аппарат включают по нереверсивному дыхательному контуру на 6-7 часов. Необходимо также после нескольких нейтрализаций промывать водой доступные внутренние полости аппарата для удаления уротропина, образующегося в результате реакции формальдегида с аммиаком.

8.4. Меры предосторожности.

При обеззараживании аппарата необходимо соблюдение следующих мер предосторожности:

- мойку, очистку и обеззараживание следует проводить в отдельном помещений с приточно-вытяжной вентиляцией;

- перед проведением обеззараживания аэрозолем формальдегида необходимо удостовериться в герметичности дыхательного контура согласно п. 9.1.2 и проконтролировать отсутствие возможных неплотностей;

- не следует превышать концентрацию или количество формальдегида или аммиака, при случайной передозировке формальдегида необходимо провести повторную нейтрализацию и продувку.

8.5. Санитарная обработка наружных поверхностей.

Наружные поверхности аппарата протирают тампоном. обильно смоченным водой, а затем протирают 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Использование для этой цели органических растворителей, включая этиловый спирт, эфир и т.п. не допускается.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Проверка технического состояния.

9.1.1. Проверка технического состояния аппарата обязательна в следующих ситуациях:

- после первичной сборки;

- после технического обслуживания по п. 9.3.2;

- после ремонта;

- после разборки дыхательного контура для обеззараживания;

- после длительного перерыва в эксплуатации.

Настоятельно рекомендуется проверять состояние аппарата перед каждым подключением к аппарату. Указанная ниже методика займет только несколько минут и не требует специального оборудования,

9.1.2. Проверка герметичности аппарата.

Установите пассивный выдох, дыхательный объем 0,3 л, минутную вентиляцию 5 л/мин и отношение Ti/Tе=1:2.

Предохранительный клапан аппарата, расположенный около отверстия для подключения шланга вдоха, установите в положение "300" (красная боковая поверхность не видна). Перекройте пальцем выходное отверстие тройника пациента.

Признаками достаточной герметичности дыхательного контура и, одновременно, работоспособности предохранительного клапана является срабатывание в конце каждого вдоха этого предохранительного клапана, сопровождающееся характерным шумом. Одновременно стрелка мановакуумметра должна колебаться возле отметки 30 гПа (30 см вод.ст.).

9.1.3. Проверка готовности аппарата.

Удостоверьтесь, что:

- аппарат подключен к электросети напряжением 220 В;

- аппарат заземлен через специальные контакты, имеющиеся в вилке сетевого шнура и розетке сети;

- аппарат подключен к источникам сжатых газов с необходимым давлением;

- водяная рубашка испарителя заполнена водой, в испаритель залит нужный анестетик, соответствующий установленной шкале;

- адсорбер заполнен свежей натронной известью;

- увлажнитель залит достаточным количеством дистиллированной воды.

9.2. Проверка правильности шкал дыхательного объема и вентиляции.

Эта операция выполняется, когда имеются достаточные основания считать, что аппарат, обладая нужной герметичностью (см. п. 9.1.2), не обеспечивает адекватную вентиляцию.

После работы аппарата на любом режиме в течение 1,5 часа подключите к тройнику пациента модель легких с растяжимостью 0,05 л/см вод.ст. и сопротивлением 5см вод.ст./(л/с). В качестве модели можно использовать специальную бутыль емкостью 50 л, подключенную к тройнику через коннектор № 7. Установите пассивный выдох, дыхательный объем 0,6 л, минутную вентиляцию 10 л/мин, отношение Тi/Те=1:2. К выпускному патрубку подключите водяной спирометр или спирограф.

Измерьте счетчиком частоту дыхания, затем, с помощью крана переключения видов дыхательного контура, спирометром измерьте 10 «выдыхаемых» объемов. Действительную величину дыхательного объема рассчитайте, разделив на 10 показания спирометра, а минутную вентиляцию - умножив полученный объем на частоту.

В случае обнаружения разницы между установленными и измеренными значениями объема и вентиляции более 10% необходимо обратиться к специалистам по ремонту наркозно-дыхательной аппаратуры для изменения настройки соответствующих шкал аппарата.

9.3. Правила технического обслуживания.

9.3.1. По мере необходимости выполняются следующие операции:

- Сливайте воду из сборников конденсата и дыхательных шлангов.

- Добавляйте дистиллированную воду в увлажнитель.

- Заменяйте фильтрующий элемент в фильтре очистка воздуха.

- Проводите санитарную обработку наружных частей аппарата.

9.3.2. Через каждые 1000 ч работы, но не реже 1 раза в год:

-Добавьте смазку в шарикоподшипники электродвигателя и воздуходувки. Для этого, сняв заднюю крышку нижнего отсека, поверните по часовой стрелке на 1,5-2 оборота крышки - масленок. Выполнять эту операцию чаще или использовать неуказанные в п. 4.2. «принадлежности» сорта смазок не следует.

- Тампоном, смоченным спиртом, протрите приводкой ремень, шкивы электродвигателя и воздуходувки, центральны шток мехов.

- Замените марлевый фильтр вентилятора электродвигателя.

-	Счистите шарниры пружины золотника, поперечного рычага, ползуна пружинного упора и нанесите на них тонкий слой смазки из комплекта поставки аппарата.

-	Тампоном, смоченным спиртом, протрите рабочие поверхности предохранительных клапанов дыхательного контура и наркозного блока.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| № | Проявление неисправности | Вероятная причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат не работает. Сигнальная лампа на панели не светится | Отсутствие напряжения в розетке Перегорел предохранитель | Проверить наличие напряжения. Подключить аппарат к другой розетке Проверить и заменить предохранитель (5А) |
| 2 | Сигнальная лампа светится, но аппарат не работает. Слышен шум работы электродвигателя | Смещение после транспортирования или обрыв ремня воздуходувки | Правильно установить или заменить ремень |
| 3 | Аппарат работает, но с повышенным шумом | После транспортирования не удалены крепежные детали основания воздуходувки | Выполнить действия, описанные в п. 6.3.1. |
| 4 | Аппарат не подает достаточный дыхательный объем и вентиляцию | Дыхательный контур не герметичен | Выполнить проверку по п. 9.1.2. Проконтролировать: - герметичность дыхательных шлангов; - наличие закрытых колпачков на штуцерах для подключения дополнительных приборов; - правильность сборки и положения предохранительного клапана дыхательного контура; - правильность подключений пневмолиний внутри аппарата. |
| 5 | Дыхательный мешок наркозного блока излишне раздувается, меха движутся медленно, давление конца выдоха не снижается до нуля | Предохранительный клапан наркозного блока не установлен в положение минимального давления | Правильно установить предохранительный клапан наркозного блока |
| 6 | При включении вспомогательной ИВЛ меха не останавливаются в верхнем положении | Включен активный выдох Регулятором чувствительности установлена чувствительность, слишком высокая для данного режима вентиляции | Установить пассивный выдох Медленно поворачивая регулятор чувствительности по часовой стрелке, добиться остановки мехов в конце выдоха |
| 7 | Для переключения на вдох в режиме вспомогательной ИВЛ требуется слишком большое разрежение | Неправильно установлен регулятор чувствительности Дыхательный контур не герметичен Регулятор разрежения не установлен по часовой стрелке до упора | Повернуть регулятор чувствительности против часовой стрелки См. неисправность №4 Правильно установить регулятор разрежения |
| 8 | При проведении ИВЛ вручную мешком или мехом газ не поступает в легкие | Предохранительный клапан наркозного блока не установлен на достаточно большое давление | Установить предохранительный клапан на необходимую степень ограничения давления(300 мм вод.ст.) |
| 9 | Мешок наркозного блока не наполняется | Отсутствует подача газов через дозиметр Подача разов при нереверсивном контуре меньше, чем установленная минутная вентиляция | Проверить правильность монтажа газопроводящих шлангов и давление в источниках пневмопитания Установить подачу газов, превышающую минутную вентиляцию |
| 10 | Меха сжимаются медленно мановакууметр показывает во время вдоха давление 30 см вод.ст. | Включен удвоенный объем при достаточной герметичности подключения пациента Не обеспечена проходимость в дыхательном контуре, а предохранительный клапан установлен в положении «закрыто» | Включить пассивный выдох Проверить и восстановить проходимость дыхательного контура. Установить предохранительный клапан в положение «300» |

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

11.1. В случае длительного перерыва в эксплуатации аппарата необходимо слить воду из увлажнителя, снять все шланги, мешки, меха, уложив их в картонную коробку. Отключить аппарат от пневмо и электросети и надеть на него чехол.

11.2. Аппарат следует хранить в отапливаемом помещении, предотвращая .длительное воздействие прямых солнечных лучей и света бактерицидных ламп. Условия хранения I по ГОСТ 15150-69 (от +5 до +45°с при относительной влажности 65-85%).

11.3. Для транспортирования аппарата за пределы денного лечебного учреждения необходимо притянуть плиту, на которой установлены электродвигатель и воздуходувка, к основанию аппарата гайками.

Наркозный блок и другие съемные части и принадлежности, а также запасные и сменные части следует упаковать в картонные коробки. На аппарат надеть чехол и упаковать в дощатый или фанерный ящик, приняв меры против перемещения аппарата внутри ящика.

При соблюдении перечисленных правил аппарат можно транспортировать любыми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (от минус 50 до +50°С).

11.4. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат искусственной вентиляции легких Р0-9Н заводской номер ___________________ соответствует техническим условиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________________

Личные подписи или оттиски

личных клейм лиц, ответственных за приемку__________________________

_________________________________________________________________

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аппарат искусственной вентиляции легких Р0-9Н заводской номер _____________________ подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным, документацией.

Дата консервации ______________________

Срок консервации ______________________

Консервацию произвел___________________

Изделие после консервации принял______________________

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Аппарат искусственной вентиляции легких Р0-9Н заводской номер _____________________ подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным, документацией.

Дата упаковки ______________________

Упаковку произвел___________________

Изделие после упаковки принял______________________

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий ТУ ДВ2.931.001, при соблюдении потребителем (заказчиком) правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

Срок гарантии - 12 мес. со дня ввода аппарата в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня получения аппарата потребителем (заказчиком).

В течение гарантийного срока предприятие-поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и все его части.

Показания счетчика времени аппарата при выпуска с завода-изготовителя ___________________________ час.

Контролёр ________________________________

(подпись, дата)

Дата ввода аппарата в эксплуатацию ________________________________

Подпись лица, ответственного за эксплуатацию _______________________

(подпись, дата)

# Text boxes

Датчик температуры

С адсорбером

Полузакрытый

Контур

Полуоткрытый

Без адсорбера