АППАРАТ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ

ЗУБНЫХ ГИЛЬЗ

модель ЗГI

Паспорт, описание, и инструкции

по эксплуатации ЗГI02-01 ПС

Харьков

АКТ ПРИЕМКИ

Изделие	Аппарат для вытяжки зубных гильз

Модель	ЗГI

Технические

условия	ТУ 64-1-580-78,

Заводской номер	№

На основании произведенных испытаний и осмотра аппарат соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки

Начальник  ОТК завода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аппарат упакован в специальный ящик. Перед вскрытием упаковки следует проверить ее сохранность.

При распаковке необходимо проверить комплектность изделия, а также его сохранность после транспортировки.

После распаковки все части аппарата тщательно очистить от антикоррозийного слоя консервации.

Консервационная смазка легко снимается мягкой ветошью смоченной бензином.

Для работы аппарат необходимо установить на стол, верстак или кронштейн и укрепить его через отверстия в станине четырьмя болтами.

Смазать машинным маслом направляющие станины и подшипники вала.

Проверить легкость движения ползуна путем поворота рукоятки вверх и вниз до отказа.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вытяжка гильз производится последовательно начиная с пуансона № I, без пропусков до получения нужного размера гильзы-заготовки.

После каждых трех-четырех вытяжек гильзы из нержавеющей стали необходимо отжигать при температуре 870 -900 град. С для получения   пластических   свойств.

После вытяжки гильз пуансонами № 10 и № 20 перед последующими вытяжками гильзы необходимо подрезать до размера 10—12 мм.

Вытяжка  гильз  производится  вручную,  без  применения каких-либо дополнительных приспособлений,  плавным  поворотом рукоятки.

Для снятия гильзы с пуансона рукоятку необходимо повернуть в обратную сторону, и матрица в этом случае будет служить съемником.

Пуансоны и рабочие поверхности матриц всегда должны быть покрыты   слоем   машинного   масла.

Воздух помещения, в котором находится аппарат не должен содержать примесей, вызывающих коррозию, и иметь температуру и интервале от +10 град. С до +35 град. С,

ГАРАНТИЯ

При соблюдении правил эксплуатации изложенных в нестоящей инструкции, предприятие гарантирует безотказную работу аппарата   на   протяжении   двух   лет.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода аппарата в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения аппарата потребителем.

Технический отдел.

- 6 -

НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат для вытяжки зубных гильз ЗГI предназначен для из-готовления из золота платины и нержавеющей стали гильз — заготовок, применяемых в зубопротезировании для изготовления коронок для зубов в условиях зуботехнических лаборатории, стоматологических поликлиник, больниц и госпиталей.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Толщина   штампуемого   металла,   мм	0,25—0,30
Заготовки для первоначальной вытяжки:

диск диаметр, мм	20, 22, 24

гильза, наружный диаметр, мм	16

Максимальное утонение металла  при вытяжке,  мм	0,03
Размер   гильз-заготовок,   получаемых   на   аппарате:

№   пуансона                                                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нар. диом.  гильзы в мм    16,0    14,0    13,0    12,0    11,5    11,0    10,5    10,0    9,75   9,5

№  пуансона                                                     11     12    13    14    15    16    17    18    19   20

нар. днем, гильзы в  мм            9,25    9,0-   8,75    8,5    8,25    8,0    7,75    7,5    7,25	7,0

№  пуансона                                                      21     22    23    24    25    26    27    28    29	30

нар.  диам. гильзы в  мм             6,75     6,5    6,25    6,0    5,75    5,5    5,25    5,0    4,75	4;5

Габаритные размеры аппарата:
длина, мм	 212

шиpина, мм	102

высота с ручкой, мм         440

масса аппарата не более, кг    12

- 3 -

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

аппарат для вытяжки зубных гильз в собранном виде      — I шт.

паспорт, описание и инструкция по эксплуатации ЗП.02-01ПС

— I шт.

ОПИСАНИЕ

Аппарат состоит из следующих основных узлов и деталей:

1—станина; 2 —матрица нижняя; 3 —пуансоны №№ от 1 до 15;

4—ползун; 5 — таблица; 6 матрица верхняя;

7—пуансоны №№ от 16 до 30,8 - рукоятка,  9 —вал,

10—шестерня,  11 —рейка.

Станина аппарата чугунная, двустоечная,  в верхней и  нижней ее частях укреплены матрицы.

В  передней  части  станины   имеются   направляющие  для   перемещения ползуна с укрепленными па нем сверху  и снизу  пуансонами.

- 4 -

В задней части станины имеются две бонки служащие подшипниками для вала.

На валу укреплена  шестерня, которая при помощи рейки, укрепленной на задней стороне ползуна перемещает ползун вверх,

вниз

Расположение отверстий матриц имеет следующую нумерацию:

Нижняя матрица

В первом гнезде нижней матрицы имеемся три выточки диам. 20, 22, 24 мм для установки и заготовки при вытяжке.

Во всех отверстиях нижней и верхней матриц имеются выточки для установки  гильз-заготовок при  последующих  вытяжках.

Пуансоны укреплены на ползуне при помощи пуансонодержа-телей, в которых пуансоны имеют некоторою качку для обеспечения   центричности  при   вытяжке гильз.

Укрепленная спереди на ползуне таблица служит для определения   номера   вытяжки  гильзы-заготовки.

В бонках станины имеются отверстия для смазки трущихся поверхностей.

- 5 -