Харьковский завод точного медицинского приборостроения

«ТОЧМЕДПРИБОР»

АСПИРАТОР НОЖНОЙ АН-1

ПАСПОРТ

Харьков

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аспиратор ножной АН-1 (в дальнейшем аспиратор) предназначен для отсасывания жидкостей различных консистенций из ран и открытых полостей при хирургических операциях.

Применяется в больницах и клиниках, а также в полевых условиях. Условия  эксплуатации в интервале рабочих температур от +10 до +35°С и относительной влажности 80% при  температуре 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1. Максимальное разрежение, кгс/см2, не менее	0,4
2. 2. Максимальная производительность при отсасывании,

л/мин., не менее	2
2. 3. Наработка на отказ, полных нажатий на педаль

аспиратора, не  менее	12000

2. 4. Средний  срок службы,  лет,  не менее	5
2. 5. Габаритные   размеры,  мм	360×210×220

2. 6. Масса аспиратора с   футляром, кг, не более	15

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В каждый комплект аппарата входит:

а)	аспиратор ножной, шт.	1

принадлежности

б)	подставка, шт.	1

в)	банка БП-1000-50-ОС-1, шт	2

г)	пробка	2

д)	трубка (1,5м), шт	1

е)	трубка (Зм) шт.	1

сменные части

ж)	наконечник, шт.	4

запасные части

з)	мембрана, шт.	1

укладки
и) футляр, шт.	1

эксплуатационная   документация
к) паспорт, экз	1

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аспиратор состоит из основания 22, на котором закреплен кожух 17. В верхней части кожуха установлена камера нагнетания 14 с клапанной коробкой 12 и диафрагмой 16. Клапанная коробка имеет два канала, в которых помещены резиновые клапаны 15 с пружинами.

В каналы ввернуты штуцеры 11 и 13. Через штуцер 11 воздух всасывается, а через штуцер 13 — выбрасывается в атмосферу. Диафрагма 16 посредством штока 18 и тяги 19 соединена с площадкой 21. Площадка соединена с кожухом системой шатунов 23, посаженных на оси 20, и может совершать возвратно-поступательное движение параллельно оси кожуха.

2

Харьковский завод точного медицинского приборостроения «Точмедприбор»

310013, г. Харьков-13, ул. Шевченко, 20

с/с счет 92377302, тел. 43-35-64

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт в течение гарантийного срока

Аспиратор ножной

Модель АН-1 ТУ 64-1-1389—77

Дата изготовления

Приобретен

(заполняется торгующей организацией)

Принят на гарантийное обслуживание предприятием

города

М. П.	Подпись руководства

ремонтного предприятия

М. П.	Подпись руководства

.учреждения-владельца

Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в адрес завода-изготовителя и служит основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтными предприятиями системы «Медтехника», обслуживающими учреждениями здравоохранения в данной области, крае, республике (включая лечебные учреждения других ведомств), за счет заводов-изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Контролер	 Упаковщик

(условный номер)	(условный номер)

Дата 	Дата

7

3

Стеклянные банки 7 установлены на специальной подставке 8 и укреплены держателем 6 и винтом 1. Каждый сосуд плотно закрывается резиновой пробкой 3, через которую проходят две трубки —2 и 4. Трубка 4 входит в сосуд на глубину горловины и соединяется с помощью резиновой трубки 9 со штуцером 11. Трубка 2 соединяется с помощью резиновой трубки 5 с наконечником   10.

Принцип работы аппарата заключается в следующем:

При нажатии на площадку 21 диафрагма 16 опускается вниз, при этом в камере 14 создается разрежение, которое передается через трубку 9 в сосуд 7. В результате созданного разрежения отсасываемая жидкость от наконечника 10 через трубку 5 будет поступать в сосуд 7. После снятия нагрузки площадка под действием пружин возвращается в исходное верхнее положение, при этом клапан в штуцере 11 закрывается, а в штуцере 13   открывается, воздух из камеры выбрасывается в  атмосферу.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5. 1. Аспиратор  установить на  ровную поверхность,  сосуды  7 установить на подставку 8 и закрепить хомутами 6 и винтом 1. Соединить трубки 9 и 5 соответственно с трубкой 4 и  штуцером 11, с трубкой 2 и наконечником 10.

5. 2. Произвести стерилизацию наконечников горячим воздухом при температуре 180°С в течение 60 мин.

5.	3. Произвести дезинфекцию аспиратора 3% раствором перекиси  водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.	1. Периодически нажатием ногой на площадку 21 аспиратора произвести отсасывание.  Во  время  отсасывания  следить  за  наполнением сосуда и не допускать наполнения до уровня короткой трубки 4.

6	2. После работы стеклянные банки, резиновые трубки и наконечники тщательно промыть и просушить. Аспиратор и все принадлежности уложить в футляр.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |

Разрежение менее	1. Негерметичность	1. Проверьте правиль-

0,4 кгс/см2	соединений	ность   и   плотность

всех соединений трубок, а также плотность вставленных в банки пробок

2. Ослабление пружины     2. Отверните штуцера
клапана или засорение       11 и 13, извлеките
клапанов	пружину и растяните

ее   Прочистите клапанную систему, проверьте состояние резиновых клапанов 15

4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |

3. Негерметичность	3 Проверьте затяжку
в местах крепления	винтов в местах креп-
диафрагмы или ее	ления. Замените диа-
разрыв	фрагму 16

8. ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

8. 1. Аспиратор должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до +40° С и относительной влажности не более 80% при температуре 25еС и при более низких температурах без конденсации влаги.

8. 2. Аспиратор законсервирован консервационным маслом, обернут парафинированной и оберточной бумагой.

8. 3. Расконсервацию аспиратора и его составных частей производить путем удаления барьерной упаковки с последующей протиркой поверхностей  марлевым  тампоном, смоченным  бензином  или уайт-спиритом.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9. 1. Аспиратор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида при температуре от минус 50 до + 50° С и относительной влажности 100% при температуре 25° С и при более низких температурах без конденсации влаги.

9. 2. Для транспортирования аспиратор должен быть установлен в дощатый либо фанерный ящик, выложенный внутри влагонепроницаемым материалом, и надежно предохранен от перемещения

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии аспиратора устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Ремонт аспиратора в течение гарантийного срока осуществляется ремонтными предприятиями «Медтехника», обслуживающими учреждения здравоохранения данного района, за счет завода-изготовителя.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аспиратор ножной АН-1, заводской № соответствует техническим  условиям  ТУ  64-1-1389-77  и  признан  годным  для эксплуатации.

Дата выпуска

Приемку произвел

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Аспиратор законсервирован с предельным сроком защиты без пере-консервации — З года.

Дата консервации

Консервацию произвел

5

# Text boxes

Аспиратор ножной АН-1:

1 – винт стопорный; 2 – трубка нагнетающая; 3 – пробка; 4 – трубка всасывающая; 5 – трубка резиновая; 6 – держатель банок; 7 – банка; 8 – подставка; 9 – трубка резиновая; 10 – наконечник; 11 – штуцер всасывающий; 12 – коробка клапана; 13 – штуцер; 14 – камера нагнетания; 15 – клапан; 16 – диафрагма; 17 – кожух; 18 – шток; 19 – тяга; 20 – ось; 21 – педаль приводная; 22 – основание; 23 – шатун.