КАЧАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ

КМ-30

Паспорт

Ю-33.49.019 ПС

Акционерное общество

открытого типа

«ЛОМО»

КАЧАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ

КМ-30

Паспорт

Ю-33.49.019 ПС

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции медицинской качалки КМ-30 в паспорте могут быть не отражены частичные конструктивные изменения, не влияющие на качество работы и правила эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

В электрической схеме качалки произведено изменение.

На панели управления качалки установлен индикатор зеленого цвета, информирующий о включении качалки в сеть.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Качалка медицинская КМ-30 (в дальнейшем — качалка) предназначена для перемещения медицинских препаратов в условиях лабораторий (стационарных, передвижных) медицинских учреждений.

Медицинская качалка КМ-30 изготовлена для эксплуатации в условиях УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Питание качалки осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой (50±1) Гц.

По степени защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током качалка соответствует требованиям ГОСТ 27570.0-87.

Качалка является безопасной для здоровья, жизни, имущества потребителя и для окружающей среды

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Частота     колебаний    платформы     качалки

(плавно регулируемая) в минуту	10—40

- Угол поворота платформы качалки от сред
него положения, не менее	15°

- Источник питания — сеть переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц.

- Потребляемая мощность, В∙А, не более	20

- Масса,   кг	5±1

- Габаритные размеры, мм,   не  более	205×295×135

- Драгоценные материалы не применяются.

- Содержание цветных металлов:

алюминиевые   сплавы,   кг		1,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Качалка медицинская КМ-30	1

3.2. Упаковка	1

3.3. Паспорт	1

3.4. Вставка плавкая ВП1-1-0,25А	2

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.	Принцип    работы   качалки   заключается   в   перемешивании
жидких лекарственных препаратов в пробирках (кюветах) в резуль-
тате покачивания платформы качалки.

Частота колебаний платформы качалки плавно регулируется в диапазоне от 10 до 40 в минуту.

4.2.	Конструкция качалки показана на рис. 1.

3

Рис. 1

- — основание,

- — платформа,

- — привод качалки,

- — регулятор частоты колебаний.

4.3. Электрические схемы.

Структурная электрическая схема качалки показана на рис. 2.

Электрическая структурная схема

Рис. 2

Блок питания 2 обеспечивает электропитание электронных узлов качалки.

Генератор импульсов 3 в зависимости от положения регулятора частоты колебаний 1  формирует импульсы прямоугольной формы частотой от fmin до fmax=4fmin

4

имеет право на бесплатное устранение их в мастерской технического обслуживания

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

При отсутствии мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта   качалку   в  полном   комплекте с указанием   неисправности следует выслать на предприятие-изготовитель по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20 АООТ «ЛОМО» (НПК-3).

Тип. ЛОМО, зак. № 5311,   15.03.95

В коммутаторе 4 формируются сигналы, которые усиливаются в усилителе мощности 5 и поступают на шаговый электродвигатель 6.

Электрическая принципиальная схема качалки приведена на рис. 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| С1 | Конденсатор К73-17-400 В-0,1 мкФ±10% ОЖ0.461.104ТУ | 1 |
| F1 | Вставка плавкая ВП1-1-0.25А АГО.481.303 ТУ | 1 |
| M1 | Электродвигатель шаговый ДШ-200-0,25-0,1 черт. МТО160-023 МТ-91 60-02 ТУ | 1 |
| R1 | Резистор СПЗ-4вМ-0,125-100 кОм+20%-А-20-В ОЖО.468.404 ТУ | 1 |
| R2 | Резистор С2-33-0,5-100 Ом + 10%-А-Д-В ОЖ0.467.173ТУ | 1 |
| Т1 | Трансформатор Ю-49.89.359 | 1 |
| Х1 | Шнур армированный с неразборной вилкой ШВВП-ВП-2-0,75-250-6-6 ГОСТ 28244-89 | 1 |
| А1 | Плата Ю-48.52,206 |  |
| С1, С2 | Конденсатор К 10-17б-Н90-0,47 мкФ ОЖО.460.107 ТУ | 2 |
| C3 | Конденсатор К50-35-16В-470 мкФ ОЖО.464.214 ту | 1 |
| С4, С5 | Конденсатор К10-17б-Н90-0,1 мкФ ОЖО.460.107 ТУ | 1 |
| С6 | Конденсатор К50-35-16В-47 мкФ ОЖО.464.214 ТУ | 1 |
|  | Микросхемы |  |
| D1 | К561ЛН2 бКО.348.457-12ТУ | 1 |
| D2 | КР142ЕН8А бКО.348.634-03 ТУ | 1 |
| D3 | К561ТМ2 бКО.348.457-11 ТУ | 1 |
| D4 | К561ЛН2 бКО.348.457-12ТУ | 1 |
|  | Резисторы С2-33 ОЖО.467.173 ТУ |  |
| R1 | С2-33-0.25-200 кОм±5%-А-Д-В | 1 |
| R2 | С2-33-0.25-20 кОм±5%-А-Д-В | 1 |
| R3 | С2-33-0,25-200 кОм±5%-А-Д-В | 1 |
| R4...R11 | C2-33-0,25-3,6 кОм±10%-А-Д-В | 8 |
| R12...R19 | С2-33-0,25-2,4 кОм±10%-А-Д-В | 8 |
| VD1 ... VD12 | Диод КД243Е ААО.336.800 ТУ | 12 |

5

| Обозначе- |  |  |
| --- | --- | --- |
| ние | Наименование | Кол-во |
|  | Транзистор КТ972А ААО.336.452 ТУ |  |
|  | Транзистор КТ973А ААО.336.453 ТУ |  |
| VT1 | Транзистор КТ973А | 1 |
| VT2 | Транзистор КТ972 А | 1 |
| VT3 | Транзистор КТ973А | 1 |
| VT4 | Транзистор КТ972 А | 1 |
| VT5 | Транзистор КТ973А | 1 |
| VT6 | Транзистор КТ972 А | 1 |
| VT7 | Транзистор КТ973А | 1 |
| VT8 | Транзистор КТ972 А | 1 |

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- По   электробезопасности   качалка   соответствует    требова
ниям,  предъявляемым к изделиям с внешним   источником   питания
по ГОСТ 27570.0-87

- Во избежание несчастных   случаев   запрещается   разбирать
качалку, включенную в сеть.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Извлечь качалку из упаковки,

- Подсоединить к земляной   шине  лаборатории   при помощи
заземляющего проводника корпус качалки в месте, обозначенном

символом

- Подсоединить качалку к электрической сети.

- Установить на платформе качалки кювету с пробирками.

- Включить качалку, повернув рукоятку потенциометра регу
лятора скорости   качания по часовой стрелке до щелчка. При этом
должна начать покачиваться платформа качалки.

Установить при помощи регулятора  скорости   качания   необходимую частоту качания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание   качалки   осуществляется   сред
ним медицинским персоналом.

- Проверку    технического    состояния    качалки    проводить с

6

целью установления ее пригодности к использованию при вводе в эксплуатацию, а также в ходе эксплуатации для проверки работоспособности по мере необходимости.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование | Вероятная |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- |
| неисправности | причина |  | устранения |
| При подсоединении ка- | Перегорел предохра- | Заменить предохрани- |
| чалки к сети и включении | нитель. Неисправен се- | тель. | Отремонтировать |
| сетевого выключателя от- | тевой шнур | или | заменить сетевой |
| сутствуют колебания плат- пппплат- |  | шнур |  |
| формы качалки. |  |  |  |

Примечание. При обнаружении в качалке неисправности, которая не может быть устранена   без  ее  разборки,   ремонт   качалки   производится   сервисной   службой   предприятия-изготовителя.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Медицинская качалка КМ-30, заводской номер соот-

ветствует техническим условиям ТУ	и признана годной

для эксплуатации.

Дата изготовления

Представитель ОТК

М. П.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Медицинская качалка КМ-30, заводской номер	, упа-
кована в АООТ «ЛОМО» согласно требованиям, предусмотренным
конструкторской документацией.

Дата упаковывания .

Упаковывание произвел

Качалку после упаковывания принял

М.П.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качалки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации—12 месяцев со дня продажи.

В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации неисправностей по вине предприятия-изготовителя потребитель

7