ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации с паспортом газового медицинского

редуктора МШ2.955.000. П-1

назначение

газовый медицинский редуктор предназначен для понижения давления газов, применяющихся в медицинских целях, поступающих из баллона или магистрали, до необходимого статического давления и поддержания этого давления постоянным при отборе газа.

А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I. описание конструкции и принципа работы редуктора

- Редуктор имеет присоединительный узел для крепления к баллону или к магистрали и камеру, за которой происходит одноступенчатое расширение газа.

- Величина статического давления устанавливается на заводе путем вращения накидной гайки 1, при этом усилие пружины 2 через диск 3, мембрану 4 и толкатель 5 передается на редуцирующий клапан 6, который, приподнимаясь, открывает проход газу через отверстие седла в рабочую камеру. Отбор газа производится через ниппель 7.

Кислородный манометр 8, изготовленный по ГОСТ 8625-65, показывает давление в баллоне или в магистрали.

Предохранительный клапан 10 служит для предотвращения разрыва мембраны в случае натекания газа высокого давления через поврежденный редуцирующий клапан.

В корпусе входного штуцера вставлен сетчатый фильтр 9 для предохранения редуктора от засорения.

Корпус камеры 11 может иметь гладкую наружную поверхность.

- Редуктор может эксплуатироваться с установленным на ней вентилем. В этом случае вентиль устанавливается взамен ниппеля 7.

- Редуктор соответствует всем необходимым требованиям.

II. комплектность

5. В комплект редуктора входят:

Редуктор с ниппелем или вентилем – 1шт.

Кислородный манометр Кл. 4 Ø 60 с пределом измерения 0+250 кгс/см2

ГОСТ 8625-65 – 1  шт.

Шайба уплотнительная, устанавливаемая под накидную гайку – 1шт.

Шайба уплотнительная под манометр – 1шт.

Шайба уплотнительная под манометр (запасная) – 1 шт.

Описание и инструкция по эксплуатации с паспортом – 1шт.

III. эксплуатационная характеристика

- Редуктор обеспечивает получение и поддержание статического давления в 4 кгс/см2.

- Пропускная способность редуктора при статическом давлении 4 кгс/см2 – не более 100л/мин.

- Максимальное давление на входе в редуктор -150 кгс/см2, минимальное – 10 кгс/см2.

- Статическое давление при внезапном прекращении отбора газа повышается не более, чем на 15 процентов.

- Статическое давление в редукторе изменяется не более чем на 15% до тех пор, пока давление газа баллона не упадет ниже 10 кгс/см2.

- Предохранительный клапан отрегулирован на начало выпуска газа при давлении 6 кгс/см2.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IV. основные правила эксплуатации и техники безопасности

- Баллон или магистраль, на которые устанавливается редуктор,, должны быть предварительно продуты.

- Резьба штуцера баллона и накидной гайки должны быть исправны и не иметь износа и смятия.

- Присоединительный узел редуктора не должен иметь на себе следов масел и жиров.

- Накидная гайка, служащая для настройки давления, и предохранительный клапан не должны быть сдвинуты по резьбе относительно контрольной риски

- Резкое открывание вентиля баллона категорически воспрещается. Открывающий не должен находиться перед редуктором по направлению оси штуцера вентиля.

- Открыв вентиль баллона, необходимо проверить герметичность соединений.

- Если самотеки не наблюдаются и все соединения герметичны, можно приступать к работе.

- При прекращении  работы вентиль баллона или магистрали следует закрыть, после чего снять давление из рабочей камеры редуктора.

- Ремонт редуктора, связанный с частичной его разборкой, может производиться лицами, прошедшими практику по ремонту газовой (газосварочной) аппаратуры.

В. ПАСПОРТ

V. гарантийные обязательства

21. Гарантийный срок – 1,5 года при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями ТУ 42 2424-64. Начало гарантийного срока исчисляется со дня получения изделия потребителем (больницей, клиникой), но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки изделия предприятием – изготовителем.

VI. свидетельство о приемке

22. Редуктор обезжирен и испытан в соответствии с требованиями ТУ -422424-64 и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК

Дата ________________