Отсасыватель ножной

Назначение:

Отсасыватель ножной предназначен для отсасывания секретов из дыхательных путей человека.

Технические данные:

Отсасыватель обеспечивает разрежение

за 5 полных качаний усилием нажатия

на мех 300 Н (30 кгс), кПа (мм рт. ст.)

не менее                                                                                                                33,3 ( 250 )

Объем банки-сборника, л                                                                                   0,49 + 0,02

Длина шланга пациента, м, не менее                                                                          1,5

Масса изделия, кг, не более                                                                                           4

Средний срок службы, лет, не менее                                                                            4

Отсасыватель ножной состоит из следующих узлов и деталей:

- резинового меха 5;

- двух пружин 7, растягивающих мех;

- банки-сборника 1, в которой скапливается отсасываемая жидкость;

- двух шариковых клапанов 2 и 8;

- соединительной трубки 3, соединяющей банку-сборник;

1 через шариковый клапан 2 с мехом 5;

- трубки 9 с наконечником 4, через которую отсасывается жидкость;

При сжатии меха ногой, через клапан 6, расположенный в верхней части насоса, выталкивается содержащийся в нем воздух.

Рис. 1. Схема ножного отсасывателя

1—банка-сборник; 2—шариковый клапан; 3—соединительная трубка;

А—наконечник; 5—резиновый мех; 6—клапан; 7—пружины; 8—шариковый клапан; 9—трубка; 10—переходник.

При снятии нагрузки пружины растягивают мех, в мехе создается разрежение, которое способствует вытягиванию из дыхательных путей отсасываемой жидкости через наконечник 4, трубку 9 и переходник 10.

Техническое обслуживание:

Банку - сборник отсасывателя необходимо периодически очищать от отсасываемой жидкости, промывать в теплой воде с добавлением 0, 5 % моющего средства типа порошка «Лотос» и подвергать дезинфекции 1 % раствором хлорамина

В случае попадания в мех отсасываемой жидкости необходимо промыть его водой с добавлением 0, 5 % моющего средства типа порошка «Лотос» путем прокачивания, затем чистой водой, протереть марлевым тампоном и просушить.

Шланг для пациента промыть водой с добавлением 0, 5 % моющего средства типа порошка «Лотос», затем чистой водой.

Наконечник стерилизовать 6 % раствором перекиси водорода.

ОТСАСЫВАТЕЛЬ

ножной портативный

ОНП т

ТУ 64-1-2443-78