А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

I. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Редуктор имеет присоединительный узел для крепления к баллону или магистрали и камеру, в которой происходит одноступенчатое расширение газа.

- Величина статического давления устанавливается на заводе путем вращения накидной гайки I, при этом усилие пружины 2 через диск 3, мембрану 4 и толкатель 5 передается на редуцирующий клапан 6, который, приподнимаясь, открывает проход газу через отверстие седла в рабочую камеру. Отбор газа производится через ниппель 7. 	Кислородный манометр 8, изготовленный по ГОСТ 8625-69, показывает давление в баллоне или в магистрали.

Предохранительный клапан 10 служит для предотвращения разрыва мембраны в случае натекания газа высокого давления через поврежденный редуцирующий клапан.

В корпус входного штуцера вставлен сетчатый фильтр 9 для предохранения редуктора от засорения.

- Редуктор может эксплуатироваться с установленным на нем вентилем. В этом случае вентиль устанавливается взамен ниппеля 7.

- Редуктор соответствует требованиям ТУ 84-379-73.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Редуктор обеспечивает получение и поддержание статического давления в 4 кгс/см2.

- Пропускная способность редуктора при статическом давлении 4 кгс/см2 – не менее 140 л/мин.

- Максимальное давление на входе в редуктор – 150кгс/см2, минимальное – 10кгс/см2.

- Статическое давление при внезапном прекращении отбора газа повышается не более, чем на 25 процентов.

- Статическое давление в редукторе изменяется от 4 до 5,6 кгс/см2 до тех пор, пока давление газа баллона не упадет ниже 10 кгс/см2.

- Предохранительный клапан герметичен при давлении 6,5 кгс/см2 и не допускает давления на выходе из редуктора, превышающего 8 кгс/см2.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

III. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Баллон или магистраль, на которые устанавливается редуктор, должны быть предварительно продуты.

- Резьбы штуцера баллона и накидной гайки должны быть исправны и не иметь износа и смятия.

- Присоединительный узел редуктора не должен иметь на себе следов масел и жиров.

- Накидная гайка, служащая для настройки давления, и предохранительный клапан не должны быть отодвинуты по резьбе относительно контрольной риски.

- Резкое открывание вентиля баллона категорически воспрещается. Открывающий не должен находиться перед редуктором по направлению оси штуцера вентиля.

- Открыв вентиль баллона, необходимо проверить герметичность соединений.

- Если самотека не наблюдается и все соединения герметичны, можно приступать к работе.

- При прекращении работы вентиль баллона или магистрали следует закрыть, после чего снять давление из рабочей камеры редуктора.

- Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, может производиться лицами, прошедшими техминимум по ремонту газовой/ газосварочной/ аппаратуры.

В. ПАСПОРТ

IV. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- В комплект редуктора входят:

Редуктор с ниппелем или вентилем…………………………………………………………………………………1шт.

Кислородный манометр Кл. 4 Ø 60 с пределом измерения 0+ 250кгс/см2 ГОСТ 8625-69………………………………………………………………………………………………………………………………………1шт.

Шайба уплотнительная, устанавливаемая под накидную гайку…………………1шт.

Шайба уплотнительная под манометр………………………………………………………………………………1шт.

Шайба уплотнительная под манометр /запасная/…………………………………………………1шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом……1шт.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок – 1,5 года при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями ТУ 84-379-73.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода редуктора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения редуктора потребителем.

VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Редуктор обезжирен и испытан в соответствии с требованиями ТУ 84-379-73 и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК

РЕДУКТОР ГАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

паспорт

МШ2.955.001ПС

# НАЗНАЧЕНИЕ

Газовый медицинский редуктор предназначен для понижения давления газов, применяющихся в медицинских целях, поступающих из баллона или магистрали, до необходимого статического давления и поддержания этого давления постоянным при отборе газа.