I. НАЗНАЧЕНИЕ

Спирометр сухой портативный ССП (в дальнейшем - Спирометр) предназначен для измерения объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких.

Спирометр предназначен для эксплуатации в больницах клиниках научно-исследовательских медицинских учреждениях в интервале рабочих температур от 10 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний л                                от 0 до 6, 5

Диапазон измерений л                             от 2, 5 до 6, 5

Относительная погрешность при расходах от

25 до 60 л/мин, %, не более                             + 8

Цена деления шкалы, л                                   0, 1

Сопротивление постоянному воздушному потоку

при расходе 60 л/мин, Па (мм вод. ст.), не более          176 (18)

Габаритные размеры, мм, не более                        70х50х66

Масса (без футляра), кг, не более                        0, 15

Средняя наработка на отказ, циклов, не менее             6500

Средний срок службы до списания, лет, не менее             5

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ                   Спирометр, шт                                             I            Мундштук, шт                                              6                 Футляр, шт                                                I             Описание                                                  I

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Спирометр (рис. 1) представляет собой воздушную турбину, состоящую из крыльчатки 2, редуктора, корпуса 9 и крышки 10. Редуктор состоит из червяка 3, червячного колеса 14, пары цилиндрических шестерен 8 и 11 (шестерня 8 нарезана на валике).

Червяк с крыльчаткой вращается в двух подшипниках 5, один из которых укреплен в опоре 4, а второй – в регулировочном винте 1.

В турбину поступает поток воздуха из легких исследуемого человека. Под давлением воздушной струи начинается вращаться крыльчатка, ее вращение через редуктор передается стрелке 12. По положению стрелки на шкале определяют объем выдыхаемого воздуха.

Шкала спирометра закреплена на крышке и вместе с ней может поворачиваться на корпусе. Крышка удерживается на корпусе пружинным кольцом 13.

СПИРОМЕТР СУХОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ССП

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ                                                       Выньте спирометр и мундштук 6 из футляра. Простерилизуйте мундштук 6% раствором перекиси водорода. Плотно наденьте мундштук на фланец 7 спирометра. Проворачивая крышку, установите шкалу спирометра так, чтобы стрелка совпала с нулевым делением шкалы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Спирометр сухой портативный ССП, заводской № ________, соответствует ТУ 64-1-2267-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________

ОТК _______________________           М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ

Прибор «Спирометр сухой портативный ССП», предназначенный для измерения объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких, внесен в Государственный реестр за №5247-76.

Спирометр сухой ССП, заводской номер №________ на основании поверки произведенной КПО «Медаппаратура», признан годным и допущен к применению.

Ведомственный поверитель ________________

Дата ________________

СПИРОМЕТР СУХОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ССП